部分医疗设备采购

- 按照国家有关政策和法规要求，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，我院现对下列医疗设备进行采购，欢迎具有资质的经营企业报价。

- 一、采购内容

| 设备及材料名称 | 数量（台/套） | 单价预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 车载心电监护仪 | 1 | 2.3 |
| 全自动洗胃机 | 1 | 1.5 |
| 髓内钉取出器械包 | 1 | 1.4 |
| 空气压力波治疗仪 | 1 | 0.9 |

- 参数要求

- ①髓内钉取出器

| 断钉取出器械包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 连接杆 | M4/M5/M6*1/M7*1(左旋)/M8*1/M9 | 各一把 |
|  | M10*1/M11/M12*1.5/M10*1.5 | 各一把 |
|  | M12*1.75/7\16-20/M7*1(右旋) | 各一把 |
|  | 锥度1/锥度2/锥度3 | 各一把 |
| PFNA刀片起子 | 左旋螺纹/右旋螺纹 | 各一把 |
| 圆滑刀 | φ6 | 一把 |
| 打拔器连接杆 |  | 一把 |
| 滑动骨锤(金属柄) |  | 一把 |
| 强力取出钳 |  | 一把 |
| L型扳手 |  | 一把 |
| 空心打滑取出器 | 400mm(左旋) | 一把 |
| 万向起子 | SW5.0 | 一把 |
| 十字起子 |  | 一把 |
| 一字起子 | 3/6mm | 各一把 |
| 四方起子 | φ1.2/1.5 | 各一把 |
| 环钻 | φ4.0/5.0/6.5*90mm | 各一把 |
| 六角起子 | SW1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 | 各一把 |
| 六角起子 | SW4.0/4.5/5.0/5.5/8.0/7.0 | 各一把 |
| 固定钉取出器 |  | 一把 |
| 断钉空心锯 | φ2.0/2.7*90mm/4.0/5.0/6.5/8.0*150mm | 各一把 |
| 打滑取出器 | 2.0/2.5/2.7/3.5/4.0mm*90 | 各一把 |
| 梅花起子 | T6/T6.2/T7/T8/T9/T10 | 各一把 |
| 梅花起子 | T15/T18/T20/T25/T30 | 各一把 |
| 合金钻头 | φ5/6/4 | 各一把 |
| 铰刀 |  | 一把 |
| 锐钩 |  | 一把 |
| T型快装手柄 |  | 一把 |
| 直型快装手柄 |  | 一把 |
| 断钉拔出器 | φ4.5/3.5 | 各一把 |
| 断钉夹持钳 |  | 一把 |
| 打拔器把手 |  | 一把 |
| 三角起子 | φ2.0*90mm | 一把 |
| 开口扳手 |  | 一把 |
| 刀片取出器(史赛克专用) | 3# | 一把 |
| 脊柱型T型扳手 |  | 一把 |

- ②车载心电监护仪

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，

- 整机重量＜1Kg，小巧便携

- IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

- 支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

- 可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

- 选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

- 可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测

- 可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块

- 可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

- 可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

- 支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品截图证明材料

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥800条NIBP测量结果回顾。

- ≥40小时全息波形回顾。

- ≥100小时趋势数据回顾。

- 通过国家III类注册和FDA认证。

- 产品设计使用年限≥10年。

- ③全自动洗胃机

  - 洗胃压力：47kPa-55kPa

  - 出胃液量：≤450ml/次

  - 进胃液量：≤350ml/次

  - 液量平衡：≤250ml/次

  - 压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa

  - 噪声：≤65dB(A)

  - 输入功率：≤80W

  - 电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

- ④空气压力波治疗仪

- 1、操作方式：≧4.3寸智能液晶屏，触摸操作。

- 2、放置方式：设备可悬挂床体内侧、外侧、也可平面放置或用台车放置，≧4种放置方式，移动简便。

- 3、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，标准配备下肢充气护套小腿套和足套，可选配包裹式腿套、腰部护套、臂部护套，可选择治疗一个肢体或同时治疗两个肢体，气囊具备一类备案。

- 4、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa，实现精准调压。

- 5、治疗模式：具备≧8种治疗模式。

- 6、单腔调压：具备单腔压力调节功能，可针对每个腔体单独设定压力，实现精细治疗。

- 7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

- 8、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认30min。

- 9、治疗方式：具有标准治疗、梯度治疗和足底治疗3种治疗方式。

- 10、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。

- 11、提示与警示：具备过压保护提示功能。

- 12、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

- 13、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。

- 14、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。

- 15、血液回盈侦测功能：具备血液回盈侦测功能。

- 16、患者信息存储：通过空气波工作站和VTE防治信息化系统可具备患者预防、治疗信息存储的功能。

- 17、无线拓展功能：具备无线拓展功能，可将多台设备共同连接，可连接到无栓病房空气波工作站，实现治疗数据储存管理、远程启停联网功能。

- 18、智能控制：设备具备无线联网功能，通过空气波工作站可进行治疗方案管理功能：可根据医院实际情况自定义治疗方案名称，同时实现设备端与电脑端的同步。

- 三、对参选人要求

- 1、法定代表人授权书、授权代表身份证。

- 2、有效的企业法人营业执照、参选人为生产厂家的需具备医疗器械生产许可证及医疗器械产品注册证；参选人为经销商的需具备医疗器械经营许可证、组织机构代码证、税务登记证，若已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照。

- 3、产品有效的医疗器械备案凭证（一类）或医疗器械注册证（二类、三类）。

- 4、提供所投产品的详细彩页或样品。

- 5、所投产品需提供产品详细配置清单

- 6、请各公司将单个设备分别做招标文件

- 四、投标地点、投标时间

- 请各意向合格供应商在2023年8月10日前将加盖单位红色印章的采购参选函（注明货物名称、品牌型号、报价及联系人电话）及要求提供的相关材料以快递方式（务必为顺丰快递，快递发出日期同报价期限）至郎溪县中医院门诊三楼设备科。

- 五、报价文件要求

- 数量：一份（放入档案袋密封加盖公章）

- 报价文件包含：报价表、加盖公章的《营业执照》、《医疗器械生产/经营企业许可证》《税务登记证》复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人和授权代表人身份证复印件，产品注册证书，相关生产许可材料、宣传彩页，产品销售业绩，报名单位认为需要提供的其他材料（如样品）等。

六、本次采购为一次报价

七、付款方式：设备安装验收合格后30日内付90%，质保期结束后无息支付10%货款。

八、评审内容

本项目采用综合评估的方法进行评审，评审委员会评审后，以最终得分之和由高到低的顺序，推荐得分最高的为成交单位。

| 序号 | 内容 | 详细评审 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品知名度 （15分） | 由评审委员会进行对所投品牌的知名度，市场占有情况（用户清单）等分析比较、评议、综合打分： （1）优得11-15分； （2）良得5-10分； （3）一般得0-4分。 （满分15分） |
| 2 | 产品质量 （30分） | 由评审委员会对所投品牌产品性能指标、产品档次等方面分析比较综合打分： （1）优得21-30分； （2）良得11-20分； （3）一般得0-10分。 （满分15分） |
| 3 | 售后服务能力、 措施（15分） | 参选人须在参选文件中承诺售后服务措施，提供快速的售后服务响应和技术支持，并配有专业技术服务队伍。评审委员会参考参选人产品售后服务年数打分： （1）1年3分；(4)4年12分 （2）2年6分 （5)5年15分 （3）3年9分。 （满分15分） |
| 5 | 参选报价 （40分） | 评审委员会对参选文件中的参选报价进行详细评审。不保证最低报价的参选人最终成交。评审委员会将对所有参选人报价进行相互比较，再结合医院在用产品价格情况作为参考，对各参选人所报价格情况合理分析，综合比较酌情打分，优得30（含）-40分，良得20（含）-30（不含）分，一般得10（含）-20（不含）分。 |

郎溪县中医院设备科

2023年8月4日

附1：报价单样式：

## 设备报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

参选人代表签字________________________

参选人盖章：_____________________